Công ty luật Minh Khuê





www.luatminhkhue.vn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 6494-1:2011
ISO 10304-1:2007
CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH CÁC ANION HÒA TAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG ION - PHẦN 1: XÁC ĐỊNH BROMUA, CLORUA, FLORUA, NITRAT, NITRIT, PHOSPHAT VÀ SUNFAT HÒA TAN
Water quality - Determination of dissolved anions by liquid chromatography of ions - Part 1: Determination of bromide, chloride, fluoride, nitrate, nitrite, phosphate and sulfate

Lời nói đầu

TCVN 6494-1:2011 thay thế TCVN 6494-2:2000 (ISO 10304-2:1992) và TCVN 6494:1999 (ISO 10304-1:1992).

TCVN 6494-1:2011 hoàn toàn tương đương ISO 10304-1:2007

TCVN 6494-1:2011 do Tổng cục Môi trường biên soạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH CÁC ANION HÒA TAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG ION - PHẦN 1: XÁC ĐỊNH BROMUA, CLORUA, FLORUA, NITRAT, NITRIT, PHOSPHAT VÀ SUNFAT HÒA TAN

Water quality - Determination of dissolved anions by liquid chromatography of ions - Part 1: Determination of bromide, chloride, fluoride, nitrate, nitrite, phosphate and sulfate
CẢNH BÁO - Người sử dụng tiêu chuẩn này cần phải thành thạo với các thực hành trong phòng thí nghiệm thông thường. Tiêu chuẩn này không đề cập tới mọi vấn đề an toàn liên quan đến sử dụng tiêu chuẩn. Trách nhiệm của người sử dụng là phải xác lập độ an toàn, đảm bảo sức khỏe phù hợp với các quy định của quốc gia.

QUAN TRỌNG – Chỉ những nhân viên được đào tạo phù hợp mới được tiến hành pháp thử theo tiêu chuẩn này.
1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định bromua, clorua, florua, nitrat, nitrit, orthophotphat và sunfat hòa tan trong nước ví dụ: nước uống, nước ngầm, nước bề mặt, nước thải, nước rỉ rác và nước biển bằng sắc kí lỏng ion.
Giới hạn dưới của khoảng áp dụng là ≥ 0,05 mg/l đối với bromua và nitrit; và ( 0,1 mg/l đối với clorua, florua, nitrat, orthophosphat và sunfat. Giới hạn dưới của khoảng áp dụng phụ thuộc vào thành phần nền mẫu và các chất cản trở.
Khoảng làm việc có thể mở rộng xuống nồng độ thấp hơn (ví dụ ( 0,01 mg/l) nếu áp dụng phương pháp xử lý sơ bộ mẫu phù hợp (ví dụ điều kiện phân tích vết, kỹ thuật làm giàu sơ bộ) và/hoặc nếu dùng đầu dò (detector) tử ngoại (UV), (đối với bromua, nitrat và nitrit).
2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4851 (ISO 3696), Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

TCVN 5993 (ISO 5667-3), Chất lượng nước - Lấy mẫu - Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu.

TCVN 6661-1 (ISO 8466-1), Chất lượng nước – Hiệu chuẩn và đánh giá các phương pháp phân tích và ước lượng các đặc trưng thống kê - Phần 1: Đánh giá thống kê các hàm chuẩn tuyến tính

TCVN 6661-2 (ISO 8466-2), Chất lượng nước – Hiệu chuẩn và đánh giá các phương pháp phân tích và ước lượng các đặc trưng thống kê - Phần 2: Nguyên tắc hiệu chuẩn đối với các hàm chuẩn bậc hai không tuyến tính
3. Ảnh hưởng cản trở
3.1. Axit hữu cơ
Một vài axit hữu cơ như axit mono- hoặc dicarbonxylic có thể gây cản trở việc tách các anion

3.2. Sunphit

Sunphit có thể gây ra độ chệch dương đối với sunphat vì quá trình oxi hóa tự động. Trong trường hợp này, mẫu cần được điều chỉnh về pH 10 và thêm dung dịch formandehit để ổn định sunphit nếu cần.

3.3. Kim loại

Sự có mặt của các kim loại (ví dụ kim loại kiềm thổ, kim loại chuyển tiếp, kim loại nặng) có thể gây cản trở đối với các anion cần phân tích, do vậy cần phải kiểm tra và phải khử nhằm mục đích trao đổi cation đặc biệt (ví dụ vỏ trong dạng H hoặc dạng Na).

CHÚ THÍCH: Tùy thuộc vào thành phần nền mẫu, sử dụng các chất trao đổi cation trong dạng H có thể gây thất thoát florua và nitrit.
4. Nguyên tắc

Mẫu được xử lý sơ bộ để loại bỏ chất rắn (xem điều 7) sunphit và các ion kim loại, nếu cần. Các anion cần xác định (brom, clo, flo, nitrat, nitrit, orthophosphat và sunfat), được tách bằng sắc kí lỏng, dùng chất trao đổi anion dung lượng thấp làm pha tĩnh, và dung dịch của các muối axit yếu bậc một hoặc bậc hai làm pha động hoặc dung dịch rửa giải (ví dụ cacbonat, hydrocacbonat, dung dịch rửa giải hydroxyt) (5.10). Việc tách được tiến hành bằng detector dẫn điện (CD).

Nếu sử dụng detector CD thì điều quan trọng là dung dịch rửa giải phải có độ dẫn điện thấp. Đối với lý do này, cần kết hợp CD với thiết bị nén (chất trao đổi cation), sẽ làm giảm độ dẫn điện của dung dịch rửa giải và chuyển các anion đã tách thành axit tương ứng.

CHÚ THÍCH: Không yêu cầu sử dụng detector UV để tiến hành phân tích này, nhưng có thể sử dụng để xác định brom, nitrat hoặc nitrit nếu yêu cầu độ nhạy cao hơn và/ hoặc trong trường hợp thành phần nền mẫu gây cản trở CD. Nếu sử dụng UV, brom, nitrat và nitrit có thể đo tại các bước sóng trong khoảng ( = 200 nm đến ( = 215 nm.

Kiểm tra độ phân giải, R, để đảm bảo phù hợp với các điều kiện tách được yêu cầu (6.2). UV có thể sử dụng kết hợp với CD. UV đo trực tiếp độ hấp thụ.

Quy trình hiệu chuẩn được tiến hành theo quy định trong TCVN 6661-1 (ISO 8466-1) hoặc TCVN 6661-2) ISO 8466-2 (8.2). Trong trường hợp đặc biệt, có thể áp dụng khoảng làm việc mở rộng (ví dụ gấp 10 lần nồng độ).

Cần tiến hành các thí nghiệm kiểm soát để kiểm tra độ đúng của hàm hiệu chuẩn. Nếu cần thì lặp lại phép xác định. Có thể yêu cầu sử dụng phương pháp thêm chuẩn nếu dự đoán có cản trở thành phần mẫu (8.3).
5. Thuốc thử

Chỉ sử dụng những thuốc thử được công nhận là có độ tinh khiết phân tích. Cân thuốc thử có độ chính xác ± 1 % khối lượng danh nghĩa, ngoại trừ có những quy định riêng. Những thuốc thử được liệt kê từ 5.2 đến 5.5 có thể được xem như là các ví dụ đại diện để chuẩn bị dung dịch rửa giải (5.10).

5.1. Nước, phù hợp với loại 1, như quy định trong TCVN 4851 (ISO 3696).

5.2. Natri hydrocacbonat, NaHCO3.

5.3. Natri cacbonat, Na2CO3.

5.4. Natri hydroxit, NaOH.

5.5. Kali hydroxit, KOH.

5.6. Các dung dịch chuẩn gốc bromua, clorua, florua, nitrat, nitrit, orthophosphat và sunfat, (= 1 000 mg/l mỗi loại.

Dung dịch gốc anion đơn lẻ và hỗn hợp có đặc tính kỹ thuật như yêu cầu được mua ngoài thị trường. Các dung dịch này cần được xem xét về tính bền trong vài tháng.

Để chuẩn bị dung dịch gốc xem Bảng 1. Hòa tan các muối theo tuần tự sau khi xử lý phù hợp.

Bảng 1 - Phần khối lượng và cách xử lý sơ bộ để chuẩn bị dung dịch gốc
	Anion xác định
	Muối sử dụnga
	Khối lượng 
g
	Xử lý trước bằng sấy khô ở nhiệt độ tối thiểu là (105 ( 5) oC

	Bromua

Clorua

Florua

Nitrat

Nitrit

Ortophosphat
	NaBr

NaCI

NaF

NaNO3
NaNO2
KH2PO4
	1,287 7

1,648 4

2,210 0

1,370 7

1,499 8

1,433 0
	6 h

2 h

1 h

24 h

1 h

1 h

	Sunfat
	Na2SO4
	1,478 6
	1 h

	a có thể sử dụng muối thay thế khác với đặc tính kỹ thuật thích hợp và theo yêu cầu


5.7. Dung dịch chuẩn bromua, clorua, florua, nitrat, nitrit, orthophosphat và sunfat

5.7.1. Khái quát

Tùy thuộc vào nồng độ dự kiến của nồng độ bromua, clorua, florua, nitrat, nitrit, orthophosphat và sunphat, chuẩn bị dung dịch gốc đơn lẻ hoặc hỗn hợp từ dung dịch gốc chuẩn (5.6). Bảo quản dung dịch chuẩn trong bình polyetylen.

5.7.2. Ví dụ dung dịch chuẩn hỗn hợp bromua, clorua, florua, nitrat, nitrit, orthophosphat và sunphat, ( = 10 mg/l mỗi loại.

Dùng pipet hút 1,0 ml mỗi dung dịch gốc (5.6) vào bình dung tích 100 ml, và pha loãng đến vạch mức bằng nước (5.1).

Các dung dịch này bền trong một tuần, nếu bảo quản ở nơi tối, trong bình polyetylen ở 2 oC đến 8 oC.

5.8. Dung dịch chuẩn bromua, clorua, florua, nitrat, nitrit, orthophosphat và sunphat.

Tùy thuộc vào nồng độ dự kiến trong mẫu, sử dụng dung dịch chuẩn (5.7.2) để chuẩn bị, ví dụ 10 dung dịch chuẩn phân bố càng đều càng tốt trên khoảng làm việc.

Ví dụ, đối với khoảng 0,05 mg/l đến 0,5 mg/l, tiến hành như sau:

Dùng pipet, hút vào một dãy bình định mức dung tích 20 ml, các thể tích như sau: 100 (l, 200 (l, 300 (l, 400 (l, 500 (l, 600 (l, 700 (l, 800 (l, 900 (l hoặc 1000 (l dung dịch tiêu chuẩn (5.7.2) và pha loãng đến vạch mức bằng nước (5.1).

Nồng độ của các anion trong dung dịch chuẩn là: 0,05 mg/l, 0,1 mg/l, 0,15 mg/l, 0,2 mg/l, 0,25 mg/l, 0,3 mg/l, 0,35 mg/l, 0,4 mg/l, 0,45 mg/l hoặc 0,5 mg/l, tương ứng.

Chuẩn bị các dung dịch chuẩn trong ngày dùng.

5.9. Mẫu trắng

Nạp đầy vào bình định mức (ví dụ 100 ml) bằng nước (5.1).

5.10. Dung dịch rửa giải

5.10.1. Khái quát

Loại bỏ khí cho tất cả các loại nước được dùng để chuẩn bị dung dịch rửa giải. Để giảm thiểu sự phát triển của vi khuẩn hoặc tảo, thay mới các dung dịch rửa giải sau 3 ngày.

Việc lựa chọn dung dịch rửa giải phụ thuộc vào cột tách và detector (ví dụ UV hoặc dẫn điện), cần theo hướng dẫn của nhà cung cấp cột tách. Kết hợp cột tách và dung dịch rửa giải đã chọn cần đáp ứng được yêu cầu về độ phân giải được nêu trong 6.2.

Thành phần của dung dịch rửa giải nêu ở 5.10.3 chỉ được áp dụng cho kỹ thuật tăng áp (nén) khi sử dụng detector CD. Tuy nhiên, kỹ thuật CD không nén (cũng như detector UV) cũng bao gồm trong phương pháp này.

Việc lựa chọn thuốc thử để chuẩn bị dung dịch rửa giải thông thường được đưa ra ở 5.2 đến 5.5.

CHÚ THÍCH: Chuẩn bị dung dịch rửa giải từ dung dịch đậm đặc đã được chứng minh là có nhiều ưu điểm.

5.10.2 Natri cacbonat/ natri hydrocacbonat đậm đặc
Chuẩn bị dung dịch rửa giải đậm đặc:

Lấy 28,6 g natri cacbonat (5.3) và 8,4 g natri hydrocacbonat (5.2) vào bình định mức dung tích 1 000 ml. Hòa tan trong nước (5.1) và pha loãng đến vạch mức bằng nước.

Dung dịch chứa 0,27 mol/l natri cacbonat và 0,1 mol/I natri hydrocacbonat.

Dung dịch này bền trong vài tháng nếu bảo quản ở 2 oC đến 8 oC trong bình polyeten hoặc bình thủy tinh.

5.10.3 Dung dịch rửa giải natri cacbonat/ natri hydrocacbonat

Các dung dịch rửa giải sau có thể áp dụng để xác định các anion theo tiêu chuẩn này:

Dùng pipet hút 20 ml dung dịch đậm đặc (5.10.2) vào bình định mức dung tích 2 000 ml và pha loãng đến vạch mức bằng nước (5.1).

Dung dịch có chứa 0,0027 mol/l natri cacbonat và 0,001 mol/l natri hydrocacbonat.
6. Thiết bị, dụng cụ

Những dụng cụ thông thường trong phòng thí nghiệm và:
6.1. Hệ thống sắc ký ion. Thông thường hệ thống này bao gồm các phần sau (xem Hình 1).

6.1.1. Bình chứa dung dịch rửa giải, và một bộ loại khí.

6.1.2. Bơm HPLC không chứa kim loại

6.1.3. Hệ thống bơm mẫu, kết hợp với vòng mẫu có thể tích phù hợp (ví dụ 0,02 ml) hoặc thiết bị bơm mẫu tự động.

6.1.4. Cột tách, với tính năng tách theo quy định (6.2).

6.1.5. Detector dẫn điện (CD).

6.1.6. Detector tử ngoại (UV), ví dụ máy quang phổ vận hành trong khoảng bước sóng: 190 nm đến 400 nm, tùy chọn được dùng kết hợp với CD hoặc thay thế, nếu chỉ xác định bromua, nitrat hoặc nitrit.

6.1.7. Thiết bị ghi (ví dụ máy tính có phần mềm để thu thập số liệu và đánh giá).

6.1.8. Tiền cột, nếu cần (xem 3.3 và Chú thích 8.3).

[image: image1.png]Tiom b

™

Srodeh o Ly T || coren Co0stecor | [0V Detecor
Boon Bogh





Hình 1 - Hệ sắc ký ion

6.2 Các yêu cầu chất lượng đối với cột tách

Trong sắc đồ mẫu và dung dịch chuẩn (xem Hình 2), độ phân giải pic, R, của các anion cần phân tích với pic gần nhất, không được nhỏ hơn 1,3 [xem Công thức (1) và Hình 3].

Điều kiện tách phải đảm bảo các tác nhân cản trở không gây ảnh hưởng đến các anion cần phân tích.

[image: image2.png]8 X

2 1w 1

10





CHÚ DẪN
X Thời gian lưu, tR , min
Y Độ dẫn điện, (S.cm-1
	Pica
	lon
	Nồng độ, mg/l

	1
	Florua
	3

	2
	Clorua
	5

	3
	Nitrit
	5

	4
	Brom
	10

	5
	Nitrat
	10

	6
	Orthophosphat
	10

	7
	Sunfat
	10

	Điều kiện
	

	Tiền cột
	lon chuyển đổi

	Cột
	lon chuyển đổi

	Chất rửa giải
	2,7 mmol/l Na2CO3 +1.0 mmol/l NaHCO3

	Tốc độ dòng rửa giải
	1,2 ml/min

	Detector
	CD

	Dung tích bơm
	25 (l


a Thứ tự rửa giải và thời gian lưu, tR có thể thay đổi tùy thuộc vào loại cột và thành phần chất rửa giải
Hình 2 - Ví dụ về sắc đồ của dung dịch tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn này

[image: image3.png]



CHÚ DẪN

X Thời gian, tR, min
Y tín hiệu,


[image: image4.wmf]w

- chiều rộng pic, s
1 pic 1

2 pic 2

Hình 3 - Đồ thị các thông số để tính độ phân giải pic, R
Tính toán độ phân giải pic, R sử dụng Công thức (1):


[image: image5.wmf](

)

1

2

1

2

2

w

w

t

t

R

R

R

+

-

=

(1)
Trong đó

tR1
là thời gian lưu của pic thứ nhất, tính bằng giây;

tR2
là thời gian lưu của pic thứ hai, tính bằng giây;


[image: image6.wmf]1

w


là độ rộng pic trên trục thời gian của pic thứ nhất, tính bằng giây;


[image: image7.wmf]2

w


là độ rộng pic trên trục thời gian của pic thứ hai, tính bằng giây.

CHÚ THÍCH: Dựa vào độ rộng pic, 
[image: image8.wmf]1

w

và 
[image: image9.wmf]2

w

 có thể có được bằng cách dựng góc đồng phân qua pic Gauss.
7. Lấy mẫu và xử lý sơ bộ mẫu

Sử dụng bình polyeten sạch để lấy mẫu.

Ổn định mẫu như quy định trong TCVN 5993 (ISO 5667-3).

CHÚ THÍCH 1: Hoạt động của vi khuẩn và sự hấp phụ của các anion lên các hạt rắn có thể gây ra sự chuyển hóa các anion (ví dụ nitrat, nitrit, orthophosphat). Lọc mẫu qua màng lọc cỡ lỗ 0,45 (m trong quá trình lấy mẫu có thể loại bỏ vi khuẩn và chất rắn.

Bảo quản mẫu tại nơi tối, ở nhiệt độ 2 °C đến 8 °C khi vận chuyển.

CHÚ THÍCH 2: Việc thay đổi giá trị pH có thể gây sự kết tủa mẫu trong khi phân tích. Có thể tránh hiện tượng này bằng cách điều chỉnh pH của mẫu đến pH của dung dịch rửa giải trước khi bơm mẫu.

Trước khi bơm mẫu vào bộ phận phân tích, lọc mẫu một lần nữa qua màng lọc (cỡ lỗ 0,45 (m) để loại hết chất rắn, nếu cần.

Cần tránh sự nhiễm bẩn mẫu từ màng lọc (ví dụ rửa màng lọc bằng một lượng nhỏ mẫu và loại bỏ phần dịch lọc đầu tiên).

Xử lý dung dịch chuẩn (5.8) và dung dịch trắng (5.9) giống hệt như đối với dung dịch mẫu.
8. Cách tiến hành

8.1. Khái quát

Điều chỉnh máy sắc ký ion (6.1) theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Vận hành máy sắc kí với dung dịch rửa giải và đợi cho đường nền ổn định.

Tiến hành hiệu chuẩn như nêu ở 8.2. Đo mẫu, dung dịch chuẩn (5.8) và dung dịch trắng (5.9) như nêu trong 8.3.

CHÚ THÍCH: Nồng độ thấp (ví dụ ( 0,01 mg/l) có thể xác định bằng phương pháp này, nhưng khả năng này sẽ bị hạn chế tùy thuộc vào điều kiện môi trường của phòng thí nghiệm và thiết bị. Chất lượng nước và thuốc thử sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả phân tích. Kỹ thuật làm giàu sơ bộ được dùng để phân tích mẫu có nồng độ thấp.

8.2. Hiệu chuẩn

Khi hệ thống phân tích được đánh giá lần đầu, và tại các khoảng đều nhau, thiết lập hàm hiệu chuẩn cho việc đo (ví dụ như quy định trong TCVN 6661-1 (ISO 8466-1) hoặc TCVN 6661-2 (ISO 8466-2). Ví dụ như sau:

Chuẩn bị dung dịch chuẩn như mô tả trong 5.8 và Điều 7.

Bơm dung dịch chuẩn (xem 5.8 và Điều 7).

Nhận dạng các pic đối với các anion đặc trưng bằng cách so sánh thời gian lưu với thời gian lưu của các dung dịch chuẩn (5.8). Độ sai lệch của thời gian lưu không được vượt quá ± 10 % trong một mẻ.

Sử dụng các số liệu thu được để tính đường hồi qui.

Nói chung, phương pháp hiệu chuẩn không hạn chế với các kiểu hiệu chuẩn khoảng mười nồng độ đơn như quy định trong TCVN 6661-1 (ISO 8466-1) hoặc TCVN 6661-2 (ISO 8466-2). Nếu hiệu chuẩn một khoảng lớn hơn mười nồng độ, thì có thể độ chính xác sẽ bị giảm, so sánh với quy định trong TCVN 6661-1 (ISO 8466-1) hoặc TCVN 6661-2 (ISO 8466-2).

Điều chỉnh hàm hiệu chuẩn đã thiết lập, nếu cần (ví dụ đo dung dịch tiêu chuẩn ở các nồng độ anion thấp hơn hoặc cao hơn ba lần của khoảng làm việc).

8.3. Đo

Sau khi lập hàm hiệu chuẩn, bơm mẫu (xem Điều 7) vào hệ sắc ký và đo pic như quy định ở trên (8.2).

CHÚ THÍCH 1: Hạt rắn lơ lửng và các chất hữu cơ (như dầu khoáng, chất tẩy rửa và axit humic) làm giảm tuổi thọ của cột tách. Có thể loại bỏ các chất này bằng cách lọc trước thông qua pha không phân cực (ví dụ cartridge).

Nên luôn sử dụng tiền cột để bảo vệ cột tách phân tích, đặc biệt đối với các mẫu nước có các chất hữu cơ cao (3.1).

CHÚ THÍCH 2: Nói chung, có hai loại tiền cột có thể sử dụng: cột chứa cùng một loại nhựa/chất với cột tách phân tích, và cột nhồi nhựa không chức năng.

Nếu nồng độ của chất phân tích nằm ngoài khoảng hiệu chuẩn, pha loãng mẫu hoặc lập hàm hiệu chuẩn riêng cho khoảng làm việc mới cao hơn và phân tích lại.

Nếu nồng độ của chất phân tích rơi vào khoảng hẹp của khoảng hiệu chuẩn, lập hàm hiệu chuẩn với nồng độ nhỏ hơn và phân tích lại, nếu cần.

Nếu dự đoán trong mẫu có các yếu tố cản trở, dùng phương pháp thêm chuẩn để xác nhận lại kết quả (kiểm định pic bằng cách so sánh thời gian lưu của mẫu đã thêm chuẩn với thời gian lưu của mẫu gốc).

Đo dung dịch trắng (5.9) theo đúng cách như đối với mẫu.
9. Tính toán

Tính nồng độ khối lượng, (, tính bằng microgam trên lít hoặc miligam trên lít của các anion trong dung dịch bằng cách tính toán diện tích pic hoặc chiều cao pic theo hàm hiệu chuẩn đã lập (8.2).

Cần xem xét đến tất cả các bước pha loãng.
10. Biểu thị kết quả

Báo cáo kết quả tối đa hai chữ số có nghĩa
VÍ DỤ

Sunphat (
[image: image10.wmf]-

2

4

SO

) 51 mg/l

Nitrat (
[image: image11.wmf]-

3

NO

) 0,64 mg/l

Kết quả của nitrat, nitrit và orthophosphat có thể được thể hiện bằng NO3-N, NO2-N và PO4-P (NO3 tính theo Nitơ, NO2 tính theo Nitơ, và PO4 tính theo Photpho). Hệ số chuyển đổi theo bảng sau:

Bảng 2 – Hệ số chuyển đổi

	Kết quả nhân với
	Hệ số chuyển đổi
	Để thành

	
[image: image12.wmf]-

3

NO


	0,2259
	
[image: image13.wmf]-

3

NO

N

	
[image: image14.wmf]-

3

NO

N
	4,4268
	
[image: image15.wmf]-

3

NO



	
[image: image16.wmf]-

2

NO


	0,3045
	
[image: image17.wmf]-

2

NO

N

	
[image: image18.wmf]-

2

NO

N
	3,2846
	
[image: image19.wmf]-

2

NO



	
[image: image20.wmf]-

3

4

PO


	0,3261
	
[image: image21.wmf]-

4

PO

P

	
[image: image22.wmf]-

4

PO

P
	3,0662
	
[image: image23.wmf]-

3

4

PO

-


11. Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm cần bao gồm tối thiểu những thông tin sau:

a) Viện dẫn tiêu chuẩn này;

b) Nhận dạng mẫu nước;

c) Thể hiện kết quả theo Điều 10;

d) Mô tả cách xử lý sơ bộ mẫu, nếu có;

e) Tất cả các thay đổi so với phương pháp này và thông báo các vấn đề có thể ảnh hưởng đến kết quả.
Phụ lục A

(Tham khảo)
Dữ liệu về tính năng của phương pháp

Phép thử liên phòng thí nghiệm do các phòng thí nghiệm ở Úc, Bỉ, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan và Anh tiến hành. Các loại thiết bị và điều kiện phân tích khác được dùng phù hợp với chất lượng thông số được quy định trong phương pháp này.

Mô tả thành phần mẫu, xem Bảng A.1.

Số liệu tính năng theo TCVN 6910-2 (ISO 5725-2) được trình bày trong Bảng A.2 đến A.8.

Hệ số độ biến thiên của quy trình, CVxo (thu được từ hàm hiệu chuẩn xác định) được nêu trong Bảng A.9. Số liệu thu được từ các phòng thí nghiệm tham gia trong phép thử liên phòng thí nghiệm đã nêu ở trên.

Bảng A.1 - Mô tả thành phần mẫu(M)

	Mẫu
	Thành phần mẫu
	Thời gian

	M1
	Dung dịch tổng hợp
	1986

	M2
	Nước uống
	1986

	M3
	Lấy từ nước sông
	1986

	M4
	Nước bề mặt (sông Ranh)
	1986

	M5
	Nước thải công nghiệp được làm trong (COD, O:770 mg/l)
	Tháng ba 1987

	M6
	Nước thải sinh hoạt được làm trong (COD, O: 90 mg/l)
	Tháng ba 1987

	M7
	Nước thải sinh hoạt được làm trong (COD, O: 70 mg/l)
	Tháng ba 1987

	M8
	Nước thải công nghiệp
	Tháng mười 1987

	M9
	Nước thải sinh hoạt (COD, O: 300 mg/l; DOC, C : 47 mg/l)
	Tháng mười một 1987

	M10
	Nước thải sinh hoạt được làm trong (lấy từ M9)
	Tháng mười một 1987

	M11
	Nước thải sinh hoạt được làm trong (COD, O: 60 mg/l, DOC, C: 13 mg/l)
	Tháng mười một 1987

	M12
	Nước thải sinh hoạt (lấy từ M11)
	Tháng mười một 1987

	M13
	Nước thải công nghiệp được làm trong (COD, O: 400 mg/l; Cl: 3500 mg/l)
	Tháng mười một 1987

	M14
	Nước thải công nghiệp được làm trong (lấy từ M13)
	Tháng mười một 1987

	M15
	Nước thải tổng hợp, thêm gluco (DOC, C: 165 mg/l)
	Tháng mười một 1987

	M16
	Dung dịch tiêu chuẩn tổng hợp
	Tháng ba 1989

	M17
	Nước thải sinh hoạt
	Tháng ba 1989

	M18
	Nước thải sinh hoạt được làm trong (COD, O: 550 mg/l, Độ dẫn điện 1100 (S cm)
	Tháng ba 1989

	M19
	Dung dịch tổng hợp
	Tháng mười 1988

	M20
	Nước sông chứa chất hữu cơ cao
	Tháng mười 1988

	M21
	Nước sông (lấy từ M16)
	Tháng mười 1988

	M22
	Nước biển tổng hợp
	Tháng mười 1988

	M23
	Nước rỉ từ rác, có tải lượng chất hữu cơ và vô cơ cao.
	Tháng mười 1988

	M24
	Nước đầm lầy. Xác định bằng phương pháp sắc kí ion (cũng như các phương pháp khác ví dụ đo quang) không thể thực hiện được vì tải lượng các axit rất cao.
	Tháng mười 1988

	COD: Nhu cầu oxi hóa học

DOC: Hợp chất Cacbon hữu cơ hòa tan.


Bảng A.2 - Số liệu hiệu quả thực hiện cho Bromua
	Mẫu
	Thành phần mẫu
	l
	n
	O

%
	Xref
mg/l
	
[image: image24.wmf]x


mg/l
	(
%
	sR
mg/l
	CVR

%
	sr

mg/l
	CVr

%

	M1
	Tổng hợp
	29
	109
	9,2
	2,00
	1,97
	98,6
	0,129
	6,5
	0,08
	4,0

	M3
	Nước uống
	26
	96
	15,8
	1,03
	1,01
	98,1
	0,11
	10,6
	0,057
	5,7

	M5
	Công nghiệp
	9
	33
	0,0
	-
	54,9
	-
	7,66
	14,0
	1,92
	3,5

	M9
	Sinh hoạt
	16
	57
	3,5
	-
	0,17
	-
	0,044
	25,7
	0,014
	8,2

	M10
	Sinh hoạt
	26
	95
	4,2
	8,17
	8,32
	102
	0,49
	5,9
	0,181
	2,2

	M11
	Sinh hoạt
	18
	65
	1,5
	-
	0,20
	-
	0,052
	25,7
	0,013
	6,3

	M12
	Sinh hoạt
	26
	98
	6,1
	3,20
	3,19
	99,6
	0,156
	4,9
	0,087
	2,7

	M13
	Công nghiệp
	24
	89
	9,0
	-
	145
	-
	6,49
	4,5
	2,97
	2,1

	M14
	Công nghiệp
	24
	92
	0,0
	175
	172
	98,7
	9,88
	5,7
	2,85
	1,7

	M15
	Tổng hợp
	26
	95
	8,4
	6,00
	5,98
	99,7
	0,309
	5,2
	0,158
	2,6

	M16
	Tổng hợp
	12
	43
	8,5
	1,50
	1,49
	99,3
	0,06
	3,7
	0,03
	2,5

	M17
	Sinh hoạt
	12
	44
	6,4
	-
	0,65
	-
	0,04
	6,1
	0,03
	3,8

	M18
	Sinh hoạt
	12
	47
	0,0
	-
	0,49
	-
	0,05
	9,8
	0,03
	6,9

	Định nghĩa các ký hiệu
l Là số phòng thí nghiệm tham gia;
n Là số giá trị phân tích;

O Là phần trăm giá trị loại bỏ từ các phân tích lặp lại của tất cả các phòng thí nghiệm;
xref Là giá trị danh định thông thường được chấp nhận;


[image: image25.wmf]x

 Là giá trị trung bình tổng;
( Là độ tìm thấy;

sR Là độ lệch chuẩn lặp lại;
CVR Là hệ số độ lệch lặp lại;

sr Là độ lệch chuẩn tái lập;
CVr, Là hệ số độ lệch tái lập.


Bảng A.3 - Số liệu hiệu quả thực hiện cho clorua
	Mẫu
	Loại mẫu nước
	l
	n
	O

%
	xref
mg/l
	
[image: image26.wmf]x


mg/l
	(
%
	sR
mg/l
	CVR

%
	sr

mg/l
	CVr

%

	M1
	Tổng hợp
	33
	122
	5,4
	15,0
	15,4
	103
	0,947
	6,2
	0,279
	1,8

	M2
	Nước uống
	30
	108
	15,6
	-
	21,6
	-
	1,03
	4,8
	0,313
	1,5

	M3
	Nước uống
	30
	111
	12,6
	31,6
	29,9
	94,7
	1,44
	4,8
	0,580
	1,9

	M4
	Nước sông
	31
	112
	11,8
	-
	13,3
	-
	1.0
	7,5
	0,275
	2,1

	M1
	Công nghiệp
	7
	27
	0,0
	3 670
	3 658
	99,7
	122
	3,3
	52,5
	1,4

	M2
	Sinh hoạt
	7
	27
	0,0
	236
	228
	96,5
	11,3
	4,9
	5,02
	2,2

	M3
	Sinh hoạt
	7
	27
	0,0
	404
	377
	93,4
	11,9
	3,2
	3,71
	1,0

	M4
	Công nghiệp
	13
	54
	0,0
	694
	707
	102
	58,8
	9,3
	17,7
	2,5

	Định nghĩa các kí hiệu xem Bảng A.2.


Bảng A.4 - Số liệu hiệu quả thực hiện cho florua
	Mẫu
	Loại mẫu nước
	l
	n
	O

%
	xref
mg/l
	
[image: image27.wmf]x


mg/l
	(
%
	sr
mg/l
	CVR

%
	sr

mg/l
	CVr

%

	M1
	Tổng hợp
	29
	104
	13,3
	1,00
	1,03
	103
	0,07
	6,7
	0,028
	2,7

	M2
	Nước uống
	27
	98
	15,5
	2,14
	2,09
	97,5
	0,189
	9,1
	0,086
	4,1

	Định nghĩa các kí hiệu xem Bảng A.2.


Bảng A.5 - Số liệu hiệu quả thực hiện cho nitrat

	Mẫu
	Loại mẫu nước
	l
	n
	O

%
	xref
mg/l
	
[image: image28.wmf]x


mg/l
	(
%
	sR
mg/l
	CVR

%
	sr

mg/l
	CVr

%

	M1
	Tổng hợp
	31
	116
	15,9
	25,0
	25,8
	103
	1,3
	5,1
	0,403
	1,6

	M2
	Nước uống
	31
	116
	15,3
	-
	5,37
	-
	0,414
	7,7
	0,112
	2,1

	M3
	Nước uống
	35
	131
	3,0
	15,4
	14,2
	92,6
	2,58
	18,2
	0,4
	2,8

	M4
	Nước sông
	36
	131
	3,7
	-
	11,0
	-
	2,1
	19,0
	0,223
	2,0

	M5
	Công nghiệp
	9
	30
	14,3
	2,64
	3,27
	124
	0,761
	23,3
	0,143
	4,4

	M6
	Sinh hoạt
	9
	28
	20,0
	1,44
	1,36
	94,1
	0,122
	9,0
	0,062
	4,6

	M7
	Sinh hoạt
	9
	27
	22,9
	2,76
	2,73
	99,0
	0,103
	3,8
	0,066
	2,4

	M8
	Công nghiệp
	11
	39
	18,8
	-
	14,6
	-
	4,22
	28,9
	0,362
	2,5

	M9
	Sinh hoạt
	8
	31
	12,9
	-
	0,114
	-
	0,05
	43,8
	0,013
	11,4

	M11
	Sinh hoạt
	19
	69
	13,0
	-
	0,175
	-
	0,038
	21,5
	0,013
	7,4

	M12
	Sinh hoạt
	25
	93
	11,8
	3,14
	3,21
	102
	0,122
	3,8
	0,071
	2,2

	M13
	Công nghiệp
	21
	77
	13,0
	-
	4,18
	-
	0,473
	11,3
	0,187
	4,5

	M14
	Công nghiệp
	22
	83
	4,8
	34,2
	34,1
	99,7
	2,3
	6,8
	0,823
	2,4

	M17
	Sinh hoạt
	14
	50
	9,1
	-
	9,22
	-
	0,209
	2,3
	0,11
	1,2

	M18
	Sinh hoạt
	14
	55
	0,0
	-
	3,91
	-
	0,106
	2,7
	0,06
	1,5

	M19
	Tổng hợp
	9
	35
	2,8
	17,7
	17,7
	99,7
	0,894
	5,1
	0,655
	3,7

	M20
	Nước sông
	8
	29
	17,1
	-
	41,8
	-
	2,64
	6,3
	1,27
	3,0

	M21
	Nước sông
	9
	34
	2,9
	54,1
	51,7
	95,4
	2,62
	5,1
	0,902
	1,8

	M22
	Nước biển
	6
	24
	14,3
	4,43
	3,97
	89,7
	0,421
	10,6
	0,39
	9,8

	M23
	Nước bãi rác
	9
	35
	0,0
	-
	46,5
	-
	0,249
	4,8
	1,27
	2,7

	Định nghĩa các kí hiệu xem Bảng A.2.


Bảng A.6 - Số liệu hiệu quả thực hiện cho nitrit

	Mẫu
	Loại mẫu nước
	l
	n
	O

%
	xref
mg/l
	
[image: image29.wmf]x


mg/l
	(
%
	sR
mg/l
	CVR

%
	sr

mg/l
	CVr

%

	M1
	Tổng hợp
	30
	110
	10,6
	2,0
	2,11
	106
	0,179
	8,5
	0,063
	3,0

	M3
	Nước uống
	30
	107
	10,1
	3,77
	4,19
	111
	0,36
	8,0
	0,146
	3,5

	M12
	Sinh hoạt
	21
	71
	23,9
	5,0
	5,03
	101
	0,166
	3,3
	0,188
	2,3

	M13
	Công nghiệp
	11
	36
	5,6
	-
	0,88
	-
	0,22
	25,1
	0,08
	9,1

	M14
	Công nghiệp
	18
	65
	7,7
	80,9
	82,8
	102
	4,97
	6,0
	1,50
	1,8

	M17
	Sinh hoạt
	11
	42
	2,3
	-
	2,83
	-
	0,338
	12,0
	0,12
	4,2

	M18
	Sinh hoạt
	11
	35
	18,6
	-
	1,27
	-
	0,08
	6,2
	0,04
	3,0

	Định nghĩa các kí hiệu xem Bảng A.2.


Bảng A.7 - Số liệu hiệu quả thực hiện cho orthophosphat

	Mẫu
	Loại mẫu nước
	l
	n
	O

%
	Xref
mg/l
	
[image: image30.wmf]x


mg/l
	(
%
	SR
mg/l
	CVR

%
	sr

mg/l
	CVr

%

	M1
	Tổng hợp
	32
	117
	0,0
	3,0
	2,7
	90,0
	0,838
	31,0
	0,228
	8,4

	M3
	Nước uống
	31
	108
	1,8
	2,0
	1,62
	81,2
	0,594
	36,5
	0,176
	10,8

	M6
	Sinh hoạt
	7
	24
	11,1
	6,30
	7,41
	117
	0,89
	12,1
	0,35
	5,5

	M9
	Sinh hoạt
	22
	81
	0,0
	-
	10,5
	-
	2,13
	20,4
	0,346
	3,3

	M10
	Sinh hoạt
	23
	84
	4,8
	16,5
	16,4
	99,8
	1,92
	11,7
	0,582
	3,6

	M12
	Sinh hoạt
	21
	79
	7,6
	3,0
	2,79
	93,0
	0,245
	8,8
	0,134
	4,8

	M13
	Công nghiệp
	17
	61
	0,0
	-
	4,45
	-
	0,843
	18,9
	0,241
	5,4

	M14
	Công nghiệp
	18
	68
	11,8
	14,5
	13,9
	96,1
	1,07
	7,7
	0,581
	4,2

	M15
	Tổng hợp
	21
	75
	17,3
	7,0
	6,68
	95,5
	0,51
	7,6
	0,135
	2,0

	M16
	Tổng hợp
	12
	44
	6,4
	6,0
	6,03
	101
	0,253
	4,2
	0,06
	1,1

	M17
	Sinh hoạt
	12
	47
	0,0
	-
	6,30
	-
	1,05
	16,6
	0,13
	2,1

	M18
	Sinh hoạt
	12
	46
	2,1
	
	5,21
	-
	0,78
	14,9
	0,1
	2,0

	Định nghĩa các kí hiệu xem Bảng A.2.


Bảng A.8 - Số liệu hiệu quả thực hiện cho sunfat

	Mẫu
	Loại mẫu nước
	l
	n
	O

%
	xref
mg/l
	
[image: image31.wmf]x


mg/l
	(
%
	sR
mg/l
	CVR

%
	sr

mg/l
	CVr

%

	M1
	Tổng hợp
	32
	118
	9,2
	20,0
	20,0
	100
	0,792
	4,9
	0,407
	2,0

	M2
	Nước uống
	33
	118
	7,8
	-
	75,0
	-
	3,16
	4,2
	1,03
	1,4

	M3
	Nước uống
	33
	121
	5,5
	85,0
	82,2
	96,6
	3,98
	4,8
	1,3
	1,6

	M4
	Nước sông
	34
	123
	3,9
	-
	27,0
	
	2,05
	2,3
	0,62
	7,6

	M5
	Công nghiệp
	10
	39
	0,0
	793
	792
	99,8
	48,3
	6,1
	13,9
	1,8

	M6
	Sinh hoạt
	9
	31
	11,4
	185
	180
	97,4
	5,11
	2,8
	3,5
	1,9

	M7
	Sinh hoạt
	9
	35
	0,0
	92,0
	89,0
	96,7
	3,92
	4,4
	1,02
	1,2

	M8
	Công nghiệp
	12
	49
	18,4
	720
	735
	102
	25,3
	3,4
	18,7
	2,6

	Định nghĩa các kí hiệu xem Bảng A.2.


Bảng A.9 - Tính toán đặc tính thống kê của hệ số biến thiên trong phương pháp (CVX0)

	Anion
	Khoảng nồng độ làm việc

mg/l
	CVxo
%

	Bromua
	0,1 đến 1
	đến
	1 đến 10
	0,6 đến 3,8

	Clorua
	0,5 đến 5
	đến
	5 đến 50
	0,5 đến 2,5

	Florua
	0,02 đến 0,2
	đến
	0,5 đến 5
	1,2 đến 3,3

	Nitrat
	0,5 đến 5
	đến
	10 đến 100
	0,7 đến 3,8

	Nitrit
	0,1 đến 1
	đến
	1 đến 10
	1,2 đến 3,5

	Orthophosphate
	0,5 đến 5
	đến
	10 đến 100
	1,3 đến 3,3

	Sunfat
	1 đến 10
	đến
	10 đến 100
	0,8 đến 4,5


Phụ lục B

(tham khảo)
Các chất gây cản trở

Độ nhạy chéo (không đủ độ phân giải) ít khi quan sát được, thậm chí trong trường hợp nồng độ giữa các anion chênh lệch nhiều. Phương pháp này có thể áp dụng miễn là độ phân giải pic không thấp hơn R = 1,3 (xem 6.2, Hình 3) của chất cần phân tích với pic gần nhất. Các số liệu sau đã được kiểm tra qua thực nghiệm đối với TCVN 6494-1 (ISO 10304-1) và TCVN 6494-2 (ISO 10304-2). Các số liệu này được giới thiệu với mục đích tham khảo.

Bảng B.1 - Chất cản trở đã kiểm tra

	Tỷ số nồng độ khối lượng ion tan/ ion cản trở
(CD nếu không có quy định khác)
	Nồng độ kiểm tra tối đa của ion cản trở

mg/l

	Br-/Cl-
	1:500
	Cl-
	500

	Br-/PO
[image: image32.wmf]-

3

4


	1:100
	PO
[image: image33.wmf]-

3

4


	100

	Br-/NO
[image: image34.wmf]-

3


	1:50
	NO
[image: image35.wmf]-

3


	100

	Br-/SO
[image: image36.wmf]-

2

4


	1:500
	SO
[image: image37.wmf]-

2

4


	500

	Br-/SO
[image: image38.wmf]-

2

3


	1:50
	SO
[image: image39.wmf]-

2

3


	Có thể thường xuyên cản trở

	Cl-/NO
[image: image40.wmf]-

2


	1:500
	NO
[image: image41.wmf]-

2


	5

	Cl-/NO
[image: image42.wmf]-

3


	1:500
	NO
[image: image43.wmf]-

3


	500

	Cl-/SO
[image: image44.wmf]-

2

4


	1:500
	SO
[image: image45.wmf]-

2

4


	500

	F-/Cl-
	1:500
	( tất cả các ion
	400

	NO
[image: image46.wmf]-

3

/Br-
	1:100
	Br-
	100

	NO
[image: image47.wmf]-

3

/CI-
	1:500
	Cl-
	500

	NO
[image: image48.wmf]-

3

/Cl-(UV)
	1:2 000
	Cl-
	500

	NO
[image: image49.wmf]-

3

/SO
[image: image50.wmf]-

2

4


	1:500
	SO
[image: image51.wmf]-

2

4


	500

	NO
[image: image52.wmf]-

3

/SO
[image: image53.wmf]-

2

4

(UV)
	1:1 000
	SO
[image: image54.wmf]-

2

4


	500

	NO
[image: image55.wmf]-

3

/SO
[image: image56.wmf]-

2

3


	1:50
	SO
[image: image57.wmf]-

2

3


	Có thể thường xuyên cản trở

	NO
[image: image58.wmf]-

2

/Cl-
	1:250
	Cl-
	100

	NO
[image: image59.wmf]-

2

/CI-(UV)
	1:10 000
	Cl-
	500

	NO
[image: image60.wmf]-

2

/NO
[image: image61.wmf]-

3


	1:500
	NO
[image: image62.wmf]-

3


	500

	NO
[image: image63.wmf]-

2

/PO
[image: image64.wmf]-

3

4


	1:50
	PO
[image: image65.wmf]-

3

4


	20

	NO
[image: image66.wmf]-

2

/SO
[image: image67.wmf]-

2

4


	1:500
	SO
[image: image68.wmf]-

2

4


	500

	NO
[image: image69.wmf]-

2

/SO
[image: image70.wmf]-

2

4

 (UV)
	1:1 000
	SO
[image: image71.wmf]-

2

4


	500

	PO
[image: image72.wmf]-

3

4

/Br-
	1:100
	Br-
	100

	PO
[image: image73.wmf]-

3

4

/Cl-
	1:500
	Cl-
	500

	PO
[image: image74.wmf]-

3

4

/NO
[image: image75.wmf]-

3


	1:500
	NO
[image: image76.wmf]-

3


	500

	PO
[image: image77.wmf]-

3

4

/NO
[image: image78.wmf]-

2


	1:100
	NO
[image: image79.wmf]-

2


	500

	PO
[image: image80.wmf]-

3

4

/SO
[image: image81.wmf]-

2

4


	1:500
	SO
[image: image82.wmf]-

2

4


	500

	PO
[image: image83.wmf]-

3

4

/SO
[image: image84.wmf]-

2

3


	1:50
	SO
[image: image85.wmf]-

2

3


	Có thể thường xuyên cản trở

	SO
[image: image86.wmf]-

2

4

/Cl-
	1:500
	Cl-
	500

	SO
[image: image87.wmf]-

2

4

/NO
[image: image88.wmf]-

3


	1:500
	NO
[image: image89.wmf]-

3


	400

	SO
[image: image90.wmf]-

2

4

/S2O
[image: image91.wmf]-

2

3


	1:50
	SO
[image: image92.wmf]-

2

3


	Có thể thường xuyên cản trở

	SO
[image: image93.wmf]-

2

4

/SO
[image: image94.wmf]-

2

3


	1:500
	l-
	-

	SO
[image: image95.wmf]-

2

4

/l-
	1:500
	S2O
[image: image96.wmf]-

2

3


	-


THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] TCVN 6663-1 (ISO 5667-1), Chất lượng nước - Lấy mẫu – Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu. (Water quality - Sampling - Part 1: Guidance on the design of sampling programmes and sampling techniques).

[2] TCVN 6910-2 (ISO 5725-2), Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo. Phần 2: Phương pháp cơ bản xác định độ lặp lại và độ tái lập của phương pháp đo tiêu chuẩn (Accuracy (trueness and precision) of measurement method and result - Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a Standard measurement method).

[3] HADDAD, P.R., JACKSON, P.E. lon chromatography. Principles and applications, Elsevier, Amstedam, 1990, 776 pp. (Journal of chromatography library, Vol.46)

[4] WEISS, J. Handbook of ion chromatography, 3rd edition, 2 volumes, Weiss T., translator, Wiley- VCH, Weinheim, 2004, 894 pp.

[5] MEYER, V.R. Errors in the area determination of incompletely resolved chromatographic peaks. J. Chomatogr. Sci, 33, 1995, pp. 26-33

[6] GRIZE, Y.-L., SCHMIDLI, H., BORN, J. Effect of intergration parameters on high-performance liquid chromatographic method development and validation. J. Chromatogr. A, 686, 1994, pp. 1-10

[7] FRITZ, J.s., GJERDE, D.T. lon chromatography, 3rd edition, Wiley-VCH, Weinheim, 2000, 254 pp.
LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7 GỌI 1900 6162

_6377082.unknown

_12466760.unknown

_39166344.unknown

_54686429.unknown

_109163581.unknown

_141345355.unknown

_162883304.unknown

_205610225.unknown

_212357706.unknown

_240279039.unknown

_254962081.unknown

_288133844.unknown

_317173830.unknown

_367329677.unknown

_382902738.unknown

_414443609.unknown

_424028512.unknown

_426766997.unknown

_450264010.unknown

_462500980.unknown

_463164679.unknown

_473679689.unknown

_479044495.unknown

_513092805.unknown

_550416384.unknown

_575794890.unknown

_604504284.unknown

_744770229.unknown

_756175754.unknown

_793325779.unknown

_795280182.unknown

_822011523.unknown

_825513950.unknown

_851290272.unknown

_881661017.unknown

_906123800.unknown

_938166457.unknown

_960132953.unknown

_962885973.unknown

_963760953.unknown

_975726621.unknown

_1057522198.unknown

_1063863801.unknown

_1070507690.unknown

_1112382217.unknown

_1131655033.unknown

_1278115955.unknown

_1318815502.unknown

_1320941908.unknown

_1355087032.unknown

_1396620236.unknown

_1448058233.unknown

_1456394328.unknown

_1473756276.unknown

_1483277629.unknown

_1543752649.unknown

_1553094541.unknown

_1560759118.unknown

_1615315502.unknown

_1627638621.unknown

_1627761083.unknown

_1636066704.unknown

_1641472387.unknown

_1655064029.unknown

_1674478392.unknown

_1693763403.unknown

_1701503452.unknown

_1747562674.unknown

_1762090212.unknown

_1772435894.unknown

_1794200955.unknown

_1803757948.unknown

_1810494478.unknown

_1833221243.unknown

_1859268119.unknown

_1869072082.unknown

_1884078614.unknown

_1915805543.unknown

_1950548975.unknown

_1969857445.unknown

_1991649610.unknown

_2007269344.unknown

_2025381860.unknown

_2034220405.unknown

_2040554287.unknown

_2044014187.unknown

_2047412428.unknown

_2048993815.unknown

_2086663848.unknown

_2086739997.unknown

_2109091102.unknown

_2134119198.unknown

_2136600886.unknown

