Công ty luật Minh Khuê





www.luatminhkhue.vn

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 6179-2 : 1996

ISO 7150-2 : 1986

CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH AMONI - PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP TRẮC PHỔ TỰ ĐỘNG

Water quality - Determination of ammonium - Part 2: Automated spectrometric method
Lời nói đầu
TCVN 6179-2 : 1996 hoàn toàn tương đương với ISO 7150-2 : 1986.
TCVN 6179-2 : 1996 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 147 Chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH AMONI - PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP TRẮC PHỔ TỰ ĐỘNG

Water quality - Determination of ammonium - Part 2: Automated spectrometric method
1. Phạm vi áp dụng

1.1. Chất được xác định

Phần này của TCVN 6179 (ISO 7150) quy định phương pháp trắc phổ tự động để xác định amoni trong nước.

Chú thích - Phương pháp thủ công xác định amoni, xem TCVN 6179-1 (ISO 7150/1).
1.2. Các loại mẫu

Phương pháp này áp dụng để phân tích nước thô, nước uống được và hầu hết các loại nước thải. Có thể xác định được mẫu nước có màu đậm hoặc nước biển khi chưng cất trước (xem điều 11).
Các chất cản trở, xem điều 9.

1.3. Khoảng nồng độ

Phương pháp này cho phép xác định nồng độ amoni tính theo nitơ, ρN, đến 50 mg/l khi dùng thẩm tách hoặc đến 0,5 mg/l khi không dùng thẩm tách (xem điều 5).
1.4. Giới hạn phát hiện1)
Khi dùng thẩm tách, giới hạn phát hiện là ρN = 0,03 mg/l
Khi không dùng thẩm tách, giới hạn phát hiện là ρN = 0,01 mg/l

2. Tiêu chuẩn trích dẫn
TCVN 5988 : 1995 (ISO 5664) Chất lượng nước - Xác định amoni - Phương pháp chưng cất và chuẩn độ.

3. Nguyên tắc

Đo quang hợp chất màu xanh tạo ra bởi phản ứng giữa amoni với ion salixilat và hypoclorit khi có mặt natri nitrosopentaxyanoferat (III) (natri nitroprusit) ở bước sóng khoảng 650 nm.
Ion hypoclorit được sinh ra do thủy phân 1,3-diclo-5-sodio-1,3,5-triazinanetrion (natri dicloisoxyanurat) trong kiềm, và phản ứng với amoni tạo ra cloramin. Cloramin phản ứng với natri salixilat ở pH 12,6 khi có mặt nitroprusit. Mọi cloramin có trong mẫu đều được định lượng. Natri xitrat được thêm vào để che một số cation, đặc biệt là canxi và magiê.
Mọi phản ứng đều được thực hiện tự động nhờ kỹ thuật dòng chảy2) liên tục. Độ hấp thụ của hợp chất màu được đo bằng một máy trắc phổ dòng động.
Hai cấu hình hệ thống đo được quy định. Một hệ thống có khối thẩm tách và thích hợp để xác định nồng độ amoni tính theo nitơ đến 50 mg/l. Cấu hình kia không có khối thẩm tách và thích hợp để xác định nồng độ amoni tính theo nitơ đến 0,5 mg/l.

4. Thuốc thử

Trong phân tích, chỉ dùng các thuốc thử tinh khiết phân tích và nước cất được điều chế như nêu ở 4.1.

4.1. Nước không amoni, chuẩn bị bằng một trong các phương pháp sau:

4.1.1. Phương pháp trao đổi ion

Cho nước cất chảy qua cột nhồi cationit axit mạnh (dạng H+) và thu vào bình thủy tinh có nút thủy tinh kín. Thêm khoảng 10 g cationit đó vào mỗi lít nước trong bình chứa.
4.1.2. Phương pháp chưng cất

Thêm 0,10 ± 0,01 ml H2SO4 (ρ = 1,84 g/ml) vào 1000 ± 10 ml nước cất và tiến hành cất lại bằng máy thủy tinh. Bỏ 50 ml hứng được đầu tiên, sau đó hứng nước vào bình thủy tinh có nút thủy tinh kín. Thêm khoảng 10 g cationit axit mạnh (dạng H+) cho mỗi lít nước trong bình chứa.

4.2. Thuốc thử xitrat
4.2.1. Chuẩn bị dung dịch

Hòa tan 40,0 ± 0,5 g trinatri xitrat dihidrat (C6H5O7Na3.2H2O) vào khoảng 950 ml nước (4.1) trong ống đong 1 lít. Pha loãng bằng nước đến 1 lít.

Bảo quản dung dịch trong bình thủy tinh hoặc plastic.

Thuốc thử này bền ít nhất ba tuần lễ.

4.2.2. Chất làm trơn (tùy chọn)

Chất làm trơn dùng để dòng chảy được trơn tru trong hệ thống. Dùng chất làm trơn hay không là tùy ý. Nếu dùng thì nên chọn loại chất tẩy rửa kiểu alkyl benzensunfonat và thêm đến nồng độ 1ml/l.

4.3. Thuốc thử salixilat

Hòa tan 34,0 ± 0,5 g natri salixilat (C7H5O3Na) vào nước (4.1) trong bình định mức dung tích 1000 ml. Thêm 0,400 ± 0,005 g natri nitrosopentaxynoferat (III) dihidrat {natri nitroprusit ([Fe(CN)5NO]Na2.2H2O)} hòa tan hết chất rắn rồi định mức bằng nước (4.1).
Bảo quản dung dịch trong bình thủy tinh nâu. Thuốc thử này bền ít nhất hai tuần lễ.

4.4. Dung dịch natri dicloisoxyanurat

Hòa tan 10,0 ± 0,1 g natri hidroxit NaOH trong 500 ± 50 ml nước (4.1). Để nguội đến nhiệt độ phòng rồi thêm 0,80 ± 0,02 g natri dicloisoxyanurat dihidrat (C3N3O3Cl2Na.2H2O). Hòa tan hết chất rắn rồi chuyển định lượng vào bình định mức dung tích 1000 ml. Thêm nước (4.1) đến vạch và lắc đều.

Bảo quản dung dịch này trong bình thủy tinh nâu, ở 4 oC. Thuốc thử này bền ít nhất hai tuần lễ.

4.5. Thuốc thử hỗn hợp salixilat/xitrat (dùng khi xác định nồng độ amoni tính theo nitơ đến 0,5 mg/l)

4.5.1. Chuẩn bị dung dịch

Hòa tan 34,0 ± 0,1 g natri salixilat C7H5O3Na và 40,0 ± 0,5 g trinatri xitrat dihidrat C6H5O7Na3.2H2O vào khoảng 950 ml nước (4.1) trong bình định mức dung tích 1000 ml. Sau đó thêm 0,400 ± 0,005 g natri nitroprusit [Fe(CN)5NO]Na2.2H2O. Hòa tan hết chất rắn và định mức bằng nước (4.1).
Bảo quản dung dịch này trong bình thủy tinh nâu. Thuốc thử này bền ít nhất hai tuần lễ.
4.5.2. Chất làm trơn (tùy chọn)

Có thể dùng chất làm trơn (xem 4.2.2) trong thuốc thử này.

4.6. Dung dịch chuẩn amoni tính theo nitơ, ρN = 1000 mg/l
Hòa tan 3,819 g ± 0,004 g amoni clorua NH4Cl (đã sấy ít nhất hai giờ ở 105 oC) vào khoảng 800 ml nước (4.1) trong bình định mức 1000 ml. Định mức bằng nước (4.1).
1 ml dung dịch chuẩn này chứa 1 mg nitơ.

Bảo quản dung dịch trong bình thủy tinh có nút kín. Dung dịch bền ít nhất một tháng.

4.7. Dung dịch chuẩn amoni tính theo nitơ, ρN = 20 mg/l
Dùng pipet lấy 10 ml dung dịch chuẩn (4.6) cho vào bình định mức dung tích 500 ml. Định mức bằng nước (4.1).

1 ml dung dịch chuẩn này chứa 0,02 mg nitơ.

Bảo quản dung dịch này trong bình thủy tinh nâu có nút kín, để ở 2 oC đến 5 oC. Dung dịch bền trong một tuần lễ.

5. Thiết bị, dụng cụ

Máy dùng cho phương pháp dòng chảy cơ bản gồm những phần sau:

5.1. Bộ lấy mẫu.

5.2. Bơm nhu động đa kênh (nhiều kênh).

5.3. Bộ phận phân tích, gồm các ống dẫn, vòng trộn và khối thẩm tách.

Cấu hình bộ phận phân tích phụ thuộc vào khoảng nồng độ cần đo. Hình 1 trình bày cấu hình để xác định nồng độ amoni - nitơ đến 50 mg/l. Hình 2 trình bày cấu hình để xác định nồng độ amoni - nitơ đến 0,5 mg/l; đó là một cải tiến của cấu hình 1 và có độ nhạy cao hơn nhờ tốc độ dòng mẫu lớn hơn. Nó là cấu hình thích hợp để phân tích nước uống được.
Để phân tích amoni hàm lượng thấp, cả hai cấu hình trên đều có thể được cải thiện bằng cách cho không khí (dùng để tạo phân đoạn) sục qua dung dịch axit clohidric HCl loãng để loại hết amoniac có trong không khí. Cũng có thể giảm bớt sai số gây ra do amoniac trong không khí bằng cách nạp mẫu vào chén rồi úp lên chén một phễu bằng giấy nhôm có đục một lỗ để cắm đầu hút mẫu.
Cấu hình trên hình 2 không thích hợp cho những mẫu chứa nhiều chất rắn lơ lửng, trừ khi được để lắng, ly tâm hoặc lọc trước. Cần bảo đảm không bị mất amoni hoặc nhiễm bẩn thêm amoni trong mọi quá trình xử lý mẫu trước. Cũng có thể dùng chưng cất (xem điều 11) để loại chất rắn lơ lửng.

5.4. Máy trắc phổ (phổ kế), đo được ở 650 nm, trang bị cuvét dòng chảy với đường truyền quang ít nhất là 15 mm.
5.5. Bộ ghi.

6. Lấy mẫu và mẫu

Lấy mẫu vào bình thủy tinh hoặc polyetylen. Phân tích mẫu càng sớm càng tốt, nếu không, phải lưu giữ mẫu ở 2 oC đến 5 oC cho đến khi phân tích. Axit hóa mẫu bằng axit sunfuric H2SO4 đến pH < 2 cũng hỗ trợ cho bảo quản mẫu, nhưng cần tránh để mẫu đã axit hóa hấp thụ amoniac từ khí quyển.

7. Cách tiến hành

7.1. Thao tác khởi động
Lắp ráp hệ thống theo hình 1 hoặc 2 tùy theo khoảng nồng độ cần đo. Tuân theo các chỉ dẫn của hãng sản xuất.

Để đầu hút mẫu vào nước trong bình rửa, đặt các ống dẫn thuốc thử vào các thuốc thử tương ứng, khởi động bơm, bật điện cho máy trắc phổ và bộ ghi. Để hệ thống đạt trạng thái ổn định ít nhất 20 min, trong khi đó kiểm tra chế độ dòng chảy và bọt khí của hệ thống, và nếu thấy có vấn đề thì phải khắc phục trước khi tiếp tục.

7.2. Đặt độ nhạy ban đầu

Khi thấy bộ ghi vẽ ra đường nền trơn tru chấp nhận được thì dùng núm zero điều chỉnh cho đường nền nằm ở khoảng 5 % toàn thang. Sau đó đặt đầu hút mẫu vào dung dịch hiệu chuẩn amoni có ρN lớn nhất của khoảng muốn đo và dùng bộ phận mở rộng thang đo điều chỉnh để bút ghi nằm ở khoảng 95 % toàn thang.
Chú thích - Chỉ cắm đầu hút mẫu vào dung dịch hiệu chuẩn ρN,max trong một thời gian đủ để kim ghi ổn định.

Sau đó lại chuyển đầu hút mẫu sang vị trí bình rửa. Trước khi chuyển phải làm sạch vết dung dịch hiệu chuẩn bám ngoài đầu hút mẫu.

7.3. Xác định

Tráng mỗi chén một lần bằng dung dịch sẽ nạp vào chén (mẫu, dung dịch hiệu chuẩn, dung dịch trắng) rồi nạp dung dịch thật đầy. Đặt các chén đã nạp đầy vào bàn quay theo thứ tự ghi trong bảng 1.

Bảng 1 - Thứ tự nạp chén vào bàn quay
	Số của các vị trí trên bàn quay
	Dung dịch

	1 đến 5
	Dãy dung dịch hiệu chuẩn theo thứ tự tăng dần (xem 7.4)

	6 và 7
	Nước (4.1)

	8 đến 17
	Các mẫu

	18
	Dung dịch hiệu chuẩn *

	19 và 20
	Nước (4.1)

	21 đến 30
	Các mẫu

	31
	Dung dịch hiệu chuẩn *

	32 và 33
	Nước (4.1)

	34 đến 38
	Dãy dung dịch hiệu chuẩn theo thứ tự tăng dần


* "Dung dịch hiệu chuẩn" là một trong các dung dịch hiệu chuẩn (xem 7.4) đã đặt ở các vị trí từ 1 đến 5.
Chú thích - Khi xảy ra nhiễm bẫn lẫn nhau giữa 2 mẫu đặt gần kề (có thể thấy trên máy trắc phổ hoặc trên bộ ghi, hai tín hiệu đo không hoàn toàn tách khỏi nhau) thì phải phân tích lại 2 mẫu đó và xen vào giữa là mẫu trắng.

Nếu thấy cần thì điều chỉnh lại cho đường nền nằm ở khoảng 5 % độ lệch toàn thang và khởi động bộ phận lấy mẫu.
Khi đã thu được tín hiệu đo của tất cả các dung dịch và bút ghi lại trở về vị trí đường nền thì có thể tắt điện bộ ghi. Sau đó chuyển tất cả các ống dẫn vào nước và bơm tiếp ít nhất 15 min.

7.4. Hiệu chuẩn

Chuẩn bị các dung dịch hiệu chuẩn từ các dung dịch chuẩn (4.6) hoặc (4.7) như trình bày trên bảng 2. Chọn nồng độ cho các dung dịch hiệu chuẩn theo khoảng nồng độ amoni của các mẫu cần phân tích và cấu hình sử dụng.

Đặt năm dung dịch hiệu chuẩn vào các vị trí từ 1 đến 5 trên bàn quay như đã nêu ở bảng 1.

Bảng 2 - Thể tích của dung dịch chuẩn dùng để chuẩn bị các dung dịch hiệu chuẩn
	Dung dịch chuẩn
	Thể tích dung dịch chuẩn tính cho 1 lít dung dịch hiệu chuẩn
ml
	Nồng độ amoni tính theo nitơ, ρN, của dung dịch hiệu chuẩn
mg/l

	4.6 (ρN = 1000 mg/l)
	50
40

30

20

10

5

2,5
	50
40

30

20

10

5

2,5

	4.7 (ρN = 20 mg/l)
	50

40

30

25

20

10

5

2,5
	1

0,8

0,6

0,5

0,4

0,2

0,1

0,05


Sau khi đo xong, xác định độ lớn các tín hiệu tương ứng với các dung dịch hiệu chuẩn so với đường nền. Đường nền (xem 7.2) được xem là giá trị trắng.
Vẽ đồ thị tín hiệu đo được theo nồng độ amoni tính theo nitơ ρN, tính bằng miligam trên lít. Đồ thị phải là đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

8. Biểu thị kết quả

8.1. Cách tính

Đo độ lớn tín hiệu tương ứng với các mẫu trên bộ ghi, lấy đường nền (xem 7.2) làm giá trị trắng. Dùng đường chuẩn xác định nồng độ amoni tính theo nitơ của các mẫu ρN, tính theo miligam trên lít.
Nếu tín hiệu đo được của nước và các dung dịch hiệu chuẩn bố trí trên bàn quay lệch khỏi giá trị đường nền và/hoặc giá trị tương ứng với dung dịch hiệu chuẩn thì phải tiến hành hiệu chỉnh kết quả theo sự thay đổi độ nhạy.

Bảng 3 trình bày sự chuyển đổi từ ρN thành nồng độ amoniac và amoni.
Bảng 3 - Bảng chuyển đổi

	
	ρN
mg/l
	
[image: image1.wmf]+

r

3

NH


mg/l
	
[image: image2.wmf]+

r

4

NH


mg/l
	
[image: image3.wmf])

NH

(

c

4

+


μmol/l

	ρN = 1 mg/l
	1
	1,216
	1,288
	71,4

	
[image: image4.wmf]+

r

3

NH

= 1 mg/l
	0,823
	1
	1,059
	58,7

	
[image: image5.wmf]+

r

4

NH

= 1 mg/l
	0,777
	0,944
	1
	55,4

	
[image: image6.wmf])

NH

(

c

4

+

= 1 μmol/l
	0,014
	0,017
	0,018
	1


Thí dụ: nồng độ amoni 1 mg/l tương đương với nồng độ nitơ 0,777 mg/l.
8.2. Độ tái lập

Đã xác định độ tái lập và trình bày trên bảng 4.

9. Các chất cản trở

Đã nghiên cứu ảnh hưởng cản trở của nhiều chất thường có mặt trong nước và thấy rằng chỉ có sắt và etanolamin gây cản trở mạnh. Chi tiết đầy đủ nêu trong phụ lục.

Với các mẫu nước biển, magiê có thể bị kết tủa và gây cản trở khi xitrat không đủ khả năng để tạo phức. Trường hợp này phải chưng cất trước (xem điều 11).

10. Những chú ý về phương pháp

10.1. Đại cương

Kết quả xác định những nồng độ amoni thấp rất dễ bị sai lệch do vết amoni có trong môi trường. Sự sai lệch vẫn có thể xảy ra ngay khi tuân thủ nghiêm ngặt những chỉ dẫn trong tiêu chuẩn này. Một phương pháp dùng để kiểm tra sự sai lệch đó được trình bày ở 10.2.

10.2. Kiểm tra độ đúng của các kết quả phân tích

Khi bắt đầu dùng phương pháp này, cần đánh giá độ lệch chuẩn chung (với ít nhất 9 bậc tự do) bằng cách xác định một dung dịch chuẩn kiểm tra có nồng độ amoni khoảng 50 % nồng độ của dung dịch hiệu chuẩn đặc nhất.

Dung dịch chuẩn kiểm tra này không dùng cho mục đích hiệu chuẩn.
Bảng 4 - Độ tái lập
(Số liệu từ Vương quốc Anh)

	Mẫu
	Nồng độ amoni tính theo nitơ ρN
mg/l
	Dãy hiệu chuẩn theo ρN
mg/l
	Độ tái lập s
mg/l

	Dung dịch chuẩn
	0,1
	0,5
	0,007

	Dung dịch chuẩn
	0,4
	
	0,038

	Nước uống được
	0,2
	
	0,011

	Dung dịch chuẩn
	5,0
	50
	0,11

	Dung dịch chuẩn
	40,0
	
	0,16

	Nước sông bị ô nhiễm
	11,2
	
	0,13

	Nước thải sinh hoạt
	20,2
	
	0,40

	Nước thải sinh hoạt
	29,1
	
	0,26


Phân tích dung dịch chuẩn kiểm tra cùng với mỗi lô mẫu và hiệu chuẩn bằng một dãy dung dịch hiệu chuẩn (7.4). Nồng độ của dung dịch chuẩn kiểm tra phải nằm trên đường chuẩn.
ρN ± 3S1
trong đó

ρN là nồng độ của dung dịch;

S1 là độ lệch chuẩn đã xác định trước đối với dung dịch chuẩn kiểm tra.

Nếu chuẩn này không đạt được ở bất kỳ lô phân tích nào thì cần phải nghiên cứu nguyên nhân sự sai lệch, và phân tích lại lô đó.
Sau ít nhất trên 20 lần xác định dung dịch chuẩn kiểm tra và kết quả nhận được phù hợp với chuẩn nêu trên thì dùng kết quả đó tính giá trị S1 để dùng cho những lần sau.

11. Trường hợp đặc biệt

Nếu mẫu có màu mạnh hoặc độ muối cao đến mức người phân tích cảm thấy sai số sinh ra trong khi đo độ hấp thụ hoặc do ảnh hưởng của các ion magiê và clorua thì cần phải chưng cất mẫu trước. Chưng cất theo phương pháp của TCVN 5988 : 1995 (ISO 5664), nhưng hứng phần cất vào dung dịch HCl 1 % (v/v). Trung hòa phần cất và pha loãng đến thể tích V2 ml. Ghi thể tích V1 ml của phần mẫu đem chưng cất. Sau đó tiến hành phân tích như mục 7. Kết quả nhận được là nồng độ amoni ở thể tích V2. Nồng độ amoni tính theo nitơ trong mẫu đầu được tính theo công thức:

[image: image7.wmf]1

2

1

N

V

V

´

r


trong đó

ρN1 là kết quả nhận được từ phần mẫu thử

V1 và V2 đã giải thích ở trên.
12. Báo cáo kết quả

Báo cáo kết quả cần có những thông tin sau:
a) trích dẫn tiêu chuẩn này;

b) thông tin đầy đủ về nhận dạng mẫu;

c) chi tiết về lưu giữ và bảo quản mẫu trước khi phân tích;

d) cấu hình hệ thống đo đã dùng (hình 1 hoặc 2);

e) nhận xét về độ chính xác đạt được;
f) kết quả và phương pháp trình bày kết quả đã dùng;

g) chi tiết về mọi thao tác không qui định trong tiêu chuẩn này, hoặc được xem như tự chọn, cùng với mọi tình huống có thể ảnh hưởng đến kết quả.

[image: image8.png]mimin
™ 6z mm oz Knang
T 60 méu: dén S0/gier—{T"Am téch ]i 0z xaat (42)
Ty 56 mhu : nubc (4.1)=2:1 032 {Mau
T o4z Xirat (421
oz Knong ki
Suns i 0005 m) oz s a.1)
o4z Sz 49
Cutn 5 vong (20°- 05 miny o3 Dicisoryanurat
“wo
Cutin 70 vong (23.2 5 min) ™ 100
1
Loaibot
Céc cuon Cuveét dong chay
duong kinh May trdc phd 650 nm...BS ghi
ngoti 15 mm
aong kinn vong
2mm
Nning oai cubn
hdc o cing e
aung onva e Hinn 1
gian lwu déu chdp

nhn duoc.




[image: image9.png]Bom

o 66 mdu: dén 50gi0 mimin
Ty 6 mdu: Nude (4.1) = 211
Géc cuén: duong Kinth ngodi 15 mm, o032 Knong khi
dung Kinh trong 2 mm. l
Nhang oai cugn khac oo 060 May
cung t4c dyng tron va thi Guon
gian luu d8u chap nhan duoc 20véng 032 Salixiat/ Xtrat (4.5)
(80405 min)
T cuon 0z Didoisoxyanurat (4.4)
70 vong
(25 +5 min)
Thai 100 Xa

Loai bot khi
Cuvét dong chay
May trdc phd

550 nm..B0 ghi





Hình 2

Phụ lục A

(Quy định)

Ảnh hưởng của các chất khác lên ρ*N
Ảnh hưởng của các chất khác lên phương pháp, dùng cấu hình đo như hình 2 (nồng độ amoni tính theo nitơ đến 0,5 mg/l), được nêu ở bảng A.1.

Bảng A.1 - Ảnh hưởng của các chất khác lên ρN
	Chất
	Nồng độ của chất

[ρβ]
	Ảnh hưởng của các chất lên ρN. Nồng độ thực *** ρN (mg/l)

	
	ρβ**
	mg/l
	0,000
	0,400

	Natri clorua
	ρCl
	2500
	0,000
	- 0,010

	Natri hidrocacbonat
	
[image: image10.wmf]3

HCO

r


	1000
	+ 0,010
	+ 0,030

	Natri sunfat
	
[image: image11.wmf]4

SO

r


	1000
	- 0,005
	+ 0,040

	Natri ortophotphat
	
[image: image12.wmf]4

PO

r


	100
	0,000
	+ 0,020

	Natri silicat
	
[image: image13.wmf]2

SiO

r


	100
	- 0,005
	-

	Natri nitrat
	ρN
	100
	0,000
	+ 0,040

	Natri nitrit
	ρN
	10
	- 0,015
	- 0,030

	Kali florua
	ρF
	10
	- 0,005
	- 0,030

	Kali xianua
	ρCN
	10
	0,000
	- 0,030

	Canxi clorua
	ρCa
	1000
	+ 0,005
	+ 0,040

	Magiê axetat
	ρMg
	100
	0,000
	- 0,015

	Sắt (II) sunfat
	ρFe
	10
	+ 0,070
	+ 0,145

	Sắt (III) sunfat
	ρFe
	2
	+ 0,020
	+ 0,035

	Mangan (II) sunfat
	ρMn
	10
	+ 0,015
	+ 0,040

	Kẽm sunfat
	ρZn
	10
	0,000
	+ 0,030

	Đồng sunfat
	ρCu
	10
	+ 0,015
	+ 0,020

	Chì axêtat
	ρPb
	10
	- 0,005
	+ 0,005

	Nhôm sunfat
	ρAl
	10
	- 0,005
	+ 0,025

	Urê
	
[image: image14.wmf]2

2

)

NH

(

CO

r


	10
	0,000
	+ 0,020

	Etanolamin
	
[image: image15.wmf]OH

H

O

NH

4

2

2

r


	1
	+ 0,030
	+ 0,050

	Trietylamin
	
[image: image16.wmf]N

)

H

C

(

3

5

2

r


	1
	0,000
	+ 0,020


* Số liệu từ Vương quốc Anh.
** Bỏ qua điện tích các ion.

*** Nếu các chất khác không gây cản trở thì giới hạn tin cậy 95 % là:

Nồng độ ρN (mg/l)


0,000

0,400
Giới hạn tin cậy 95 % (mg/l)

± 0,015

± 0,045

1) Giới hạn phát hiện được tính từ 3(w trong đó (w là đại lượng đánh giá thống kê, với số bậc tự do ít nhất là 9 của độ lệch chuẩn của một dãy mẫu trắng. Thông tin từ Vương quốc Anh.


2) HMSO, Các phương pháp kiểm tra nước và các chất liên quan: Phân tích dòng chảy dùng phân đoạn không khí trong phòng thí nghiệm, London, Her Majesty's Stationery Office, 1979.





LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7 GỌI 1900 6162

_16019113.unknown

_26445670.unknown

_227862649.unknown

_237385689.unknown

_301346232.unknown

_430087801.unknown

_562246519.unknown

_888924750.unknown

_1090315371.unknown

_1292715315.unknown

_1552428305.unknown

_1689405541.unknown

_1977642858.unknown

_2093895338.unknown

