Công ty luật Minh Khuê





www.luatminhkhue.vn

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 1922 : 1999
CHỈ KHÂU PHẪU THUẬT TỰ TIÊU (CATGUT) – YÊU CẦU KỸ THUẬT

Absorbable surgical suture (catgut) – Specifications

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật của chỉ khâu phẫu thuật có khả năng tự tiêu loại thông thường và loại tẩm muối crôm được dùng để khâu vết mổ trong phẫu thuật.

2. Thuật ngữ và định nghĩa

2.1  Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu thông thường gọi tắt là chỉ tự tiêu thông thường (catgut normal): chỉ khâu được sản xuất từ ruột non động vật có vú khỏe mạnh. Sau khi tiệt trùng, catgut normal được dùng để khâu vết mổ trong phẫu thuật.

2.2  Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu tẩm muối crom gọi tắt là chỉ tự tiêu tẩm muối crom (catgut chromic): chỉ khâu được sản xuất từ ruột non động vật có vú khỏe mạnh. Sau khi tẩm muối crôm và tiệt trùng, catgut chromic được dùng để khâu vết mổ trong phẫu thuật.

3. Phân loại

3.1  Phân loại theo thành phần:

-  chỉ tự tiêu thông thường;

-  chỉ tự tiêu tẩm muối crôm.

3.2  Phân loại theo dạng sử dụng:

-  chỉ gắn kim;

-  chỉ không gắn kim.

4. Yêu cầu kỹ thuật

4.1  Chỉ tự tiêu có nhiều cỡ, mỗi cỡ được đánh số bằng số quy ước hoặc số thập phận ghi ở bảng 1.

Bảng 1 – Cỡ số chỉ tự tiêu

	Số quy ước
	8/0
	7/0
	6/0
	5/0
	4/0
	3/0
	2/0
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Số thập phân
	0,5
	0,7
	1
	1,5
	2
	3
	3,5
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


Bảng 2 – Chỉ tiêu vô trùng

	Chỉ tiêu
	Yêu cầu

	Vi khuẩn kỵ khí

Vi khuẩn hiếu khí

Nấm mốc
	Không được có

Không được có

Không được có


4.2  Chỉ tự tiêu có sợi tròn, đều, bề mặt chỉ nhẵn láng bóng trên suốt chiều dài sợi chỉ. Chỉ có màu trắng đục hoặc màu nâu đục (nếu nhuộm muối crom).

4.3  Chỉ tự tiêu phải đạt các chỉ tiêu vô trùng như ghi trong bảng 2.

4.4  Chiều dài sợi chỉ tự tiêu không được nhỏ hơn 95% chiều dài ghi trên nhãn.

4.5  Đường kính của chỉ tự tiêu – các cỡ chỉ có đường kính theo quy định ở bảng 3.

4.6  Lực kéo đứt của chỉ tự tiêu – các cỡ chỉ phải đạt lực kéo đứt bằng hoặc lớn hơn giá trị trung bình và không có giá trị riêng lẽ nào nhỏ hơn giá trị ghi trong bảng 4.

4.7  Lực kéo đứt của chỉ tự tiêu khi thắt nút – các cỡ chỉ phải đạt lực kéo đứt khi thắt nút bằng hoặc lớn hơn giá trị trung bình và không có giá trị riêng lẻ nào nhỏ hơn giá trị ghi trong bảng 5.

4.8  Lực gắn giữa kim và chỉ tự tiêu – đối với loại chỉ gắn kim, các cỡ chỉ có lực gắn giữa kim và chỉ bằng hoặc lớn hơn giá trị trung bình và không có giá trị riêng lẻ nào nhỏ hơn giá trị ghi trong bảng 6.

Bảng 3 – Đường kính của chỉ tự tiêu

	Số quy ước
	Đường kính sợi chỉ, mm

	
	Nhỏ nhất
	Lớn nhất

	8/0

7/0

6/0

5/0

4/0

3/0

2/0

0

1

2

3

4

5

6
	0,050

0,070

0,100

0,150

0,200

0,300

0,350

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

1,000
	0,069

0,099

0,149

0,199

0,249

0,349

0,399

0,499

0,599

0,699

0,799

0,899

0,999

1,099


Bảng 4 – Lực kéo đứt của chỉ tự tiêu

	Số quy ước
	Giá trị trung bình, không nhỏ hơn, N
	Giá trị riêng lẻ, không nhỏ hơn, N

	8/0

7/0

6/0

5/0

4/0

3/0

2/0

0

1

2

3

4
	0,4

0,7

1,8

3,8

7,5

12,5

20,5

27,5

38,0

45,0

60,0

70,0
	0,2

0,3

0,4

0,7

1,8

7,5

10,0

12,5

20,0

27,5

38,0

45,0


Bảng 5 – Lực kéo đứt của chỉ tự tiêu khi thắt nút

	Số quy ước
	Giá trị trung bình, không nhỏ hơn, N
	Giá trị riêng lẻ, không nhỏ hơn, N

	6/0

5/0

4/0

3/0

2/0

0

1

2

3

4
	1,8

3,8

7,7

12,5

20,0

27,7

38,0

45,1

59,0

70,0
	1,0

2,0

4,0

6,8

10,4

14,5

19,5

24,0

29,9

34,9


Bảng 6 – Lực gắn giữa kim và chỉ

	Cỡ chỉ
	Giá trị trung bình, không nhỏ hơn, N
	Giá trị riêng lẻ, không nhỏ hơn, N

	8/0

7/0

6/0

5/0

4/0

3/0

2/0

0

1

2
	-

-

1,0

1,5

3,0

7,0

8,0

9,0

12,0

14,6
	0,25

0,4

0,8

1,1

2,3

2,8

3,4

4,5

4,5

6,0


5. Bao gói, bảo quản và ghi nhãn

5.1  Bao gói

Từng sợi chỉ khâu được quấn thành con chỉ và được bảo quản trong vỉ giấy, bên ngoài được bao kín bằng túi PVC, túi giấy nhôm hoặc được chứa trong lọ, ống thủy tinh hàn kín.

5.2  Bảo quản

Con chỉ được bảo quản trong bao, ống hoặc lọ chứa dung dịch bảo quản. Dung dịch này duy trì kháng khuẩn và phải đạt tiêu chuẩn quy định chỉ tiêu vô trùng tại bảng 2.

Các đơn vị sản phẩm (bao, ống hoặc lọ) được chứa trong hộp bảo vệ để duy trì các tính chất cơ lý đến thời hạn sử dụng.

5.3  Ghi nhãn

5.3.1  Trên mỗi hộp phải có nhãn ghi nội dung sau:

-  tên cơ sở sản xuất;

-  tên sản phẩm (loại chỉ);

-  số quy ước của sản phẩm;

- chiều dài sợi chỉ;

- số lượng đơn vị sản phẩm trong hộp;

- Phương pháp tiệt trùng;

- tên và nồng độ chất bảo quản;

- số kiểm soát;

- thời hạn sử dụng;

- Tên và số hiệu tiêu chuẩn của sản phẩm;

- số đăng ký chất lượng.

5.3.2  Trên mỗi đơn vị sản phẩm phải có nhãn ghi nội dung sau

- tên cơ sở sản xuất;

- tên sản phẩm;

- số quy ước của sản phẩm;

- chiều dài sợi chỉ;

- phương pháp tiệt trùng;

- Thời hạn sử dụng.

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7 GỌI 1900 6162

