Công ty luật Minh Khuê





www.luatminhkhue.vn

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 257-1 : 2001
VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ ĐỘ CỨNG ROCKWELL
PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP THỬ (THANG A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

Metallic materials – Rockwell hardness test

Part 1: Test method (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
Lời nói đầu
TCVN 257-1 : 2001 thay thế cho TCVN 257 : 1985 và TCVN 4170 : 1985.
TCVN 257-1 : 2001 hoàn toàn tương đương với ISO 6508-1 : 1999.

TCVN 257-1 : 2001 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 164 Thử cơ lý kim loại biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ ĐỘ CỨNG ROCKWELL

PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP THỬ (THANG A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

Metallic materials – Rockwell hardness test

Part 1: Test method (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử độ cứng Rockwell và thử độ cứng Rockwell bề mặt (thang đo và lĩnh vực áp dụng theo bảng 1) đối với vật liệu kim loại.
Đối với vật liệu và / hoặc sản phẩm đặc biệt áp dụng các tiêu chuẩn khác (ví dụ ISO 3738-1 và ISO 4498-1).

Chú thích – Đối với một số vật liệu, lĩnh vực áp dụng có thể hẹp hơn.

2. Tiêu chuẩn trích dẫn
TCVN 257-2 : 2001 (ISO 6508-2 : 1999) Vật liệu kim loại – Thử độ cứng Rockwell – Phần 2: Kiểm định và hiệu chuẩn máy thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T).

3. Nguyên lý thử
Ấn mũi thử (mũi kim cương hình chóp nón, bi thép hoặc bi hợp kim cứng) lên bề mặt mẫu theo hai bước với các điều kiện quy định (xem điều 7). Đo độ sâu vết lõm h dưới tác dụng của lực thử sơ bộ sau khi bỏ lực thử chính.

Từ giá trị h và hai hằng số N và S (xem bảng 2) tính giá trị độ cứng Rockwell theo công thức sau:
Độ cứng Rockwell 
[image: image1.wmf]S

h

N

-

=


4. Ký hiệu và tên gọi

Xem bảng 1, 2 và hình 1.

Bảng 1 – Thang Rockwell

	Thang độ cứng Rockwell
	Ký hiệu độ cứnga)
	Loại mũi thử

Mm
	Lực thử sơ bộ

FoN
	Lực thử chính

F1N
	Lực thử tổng

FN
	Lĩnh vực áp dụng (thử độ cứng Rockwell)

	A
	HRA
	Mũi kim cương hình chóp nón
	98,07
	490,3
	588,4
	20 HRA đến 88 HRA

	B
	HRB
	Bi 1,5875 mm
	98,07
	882,6
	980,7
	20 HRB đến 100 HRB

	C
	HRC
	Mũi kim cương hình chóp nón
	98,07
	1373
	1471
	20 HRC đến 70 HRC

	D
	HRD
	Mũi kim cương hình chóp nón
	98,07
	882,6
	980,7
	40 HRD đến 77 HRD

	E
	HRE
	Bi 3,175 mm
	98,07
	882,6
	980,7
	70 HRE đến 100 HRE

	F
	HRF
	Bi 1,5875 mm
	98,07
	490,3
	588,4
	60 HRF đến 100 HRF

	G
	HRG
	Bi 1,5875 mm
	98,07
	1373
	1471
	30 HRG đến 94 HRG

	H
	HRH
	Bi 3,175 mm
	98,07
	490,3
	588,4
	80 HRH đến 100 HRH

	K
	HRK
	Bi 3,175 mm
	98,07
	1373
	1471
	40 HRK đến 100 HRK

	15 N
	HR 15N
	Mũi kim cương hình chóp nón
	29,42
	117,7
	147,1
	70 HR 15N đến 94 HR15N

	30 N
	HR30N
	Mũi kim cương hình chóp nón
	29,42
	264,8
	294,2
	42 HR30N đến 86 HR30N

	45 N
	HR45N
	Mũi kim cương hình chóp nón
	29,42
	411,9
	441,3
	20 HR45N đến 77 HR45N

	15 T
	HR15T
	Bi 1,5875 mm chóp nón
	29,42
	117,7
	147,1
	67 HR15T đến 93 HR15T

	30 N
	HR30N
	Mũi kim cương hình chóp nón
	29,42
	264,8
	294,2
	42 HR30N đến 86 HR30N

	45 N
	HR45N
	Mũi kim cương hình chóp nón
	29,42
	411,9
	441,3
	20 HR45N đến 77 HR45N

	15 T
	HR15T
	Bi 1,5875 mm
	29,42
	117,7
	147,1
	67 HR15T đến 93 HR15T

	30 T
	HR30T
	Bi 1,5875 mm
	29,42
	264,8
	294,2
	29 HR30T đến 82 HR30T

	45 T
	HR45T
	Bi 1,5875 mm
	29,42
	411,9
	441,3
	10 HR45T đến 72 HR45T

	a) Đối với thang sử dụng bằng bi ký hiệu độ cứng thêm “S” nếu dùng mũi thử là bi thép, thêm “W” nếu dùng mũi thử là bi hợp kim cứng.


Bảng 2 – Ký hiệu và tên gọi
	Ký hiệu
	Tên gọi
	Đơn vị

	Fo
	Lực thử sơ bộ
	N

	F1
	Lực thử chính
	N

	F
	Lực thử tổng
	N

	S
	Đơn vị thang, đặc trưng cho thang
	mm

	N
	Số, đặc trưng cho thang
	

	h
	Chiều sâu vết lõm được tác dụng của lực thử sơ bộ sau khi bỏ lực thử chính (độ sâu vết lõm dư)
	mm

	HRA
	Độ cứng Rockwell 
[image: image2.wmf]002

,

0

100

h

-

=


	

	HRC
	
	

	HRD
	
	

	HRB
	Độ cứng Rockwell 
[image: image3.wmf]002

,

0

130

h

-

=


	

	HRE
	
	

	HRF
	
	

	HRG
	
	

	HRH
	
	

	HRK
	
	

	HRN
	Độ cứng Rockwell 
[image: image4.wmf]001

,

0

100

h

-

=


	

	HRT
	
	


4.1. Độ cứng Rockwell thang A, C và D được biểu thị bằng ký hiệu HR ở sau giá trị độ cứng và bổ sung thêm chữ cái chỉ thang đo.
VÍ DỤ: 59 HRC = Độ cứng Rockwell 59, được đo trên thang C.

4.2. Độ cứng Rockwell thang B, E, F, H và K được biểu thị bằng ký hiệu HR ở sau giá trị độ cứng và bổ sung thêm chữ cái chỉ thang và chữ cái đối với loại mũi thử bằng bi được dùng (S đối với thép và W đối với hợp kim cứng).

VÍ DỤ: 60 HRBW = Độ cứng Rockwell 60, được đo trên thang B bằng mũi thử bằng bi hợp kim cứng.
4.3. Độ cứng bề mặt Rockwell thang N được biểu thị bằng ký hiệu HR ở sau giá trị độ cứng và tiếp theo là chữ số (chỉ lực thử tổng) và chữ cái N chỉ thang đo.

Ví dụ: 70 HR30N = Độ cứng bề mặt Rockwell 70 được đo trên thang 30N bằng lực thử tổng 294,2 N.

4.4. Độ cứng bề mặt Rockwell thang T được biểu thị bằng ký hiệu HR ở sau giá trị độ cứng và tiếp theo là chữ số (chỉ lực thử tổng và chữ T chỉ thang đo, tiếp theo là chữ cái đối với loại mũi thử bằng bi được dùng (S đối với thép và W đối với hợp kim cứng).

Ví dụ: 40 HR30TS = Độ cứng bề mặt Rockwell 40 được đo trên thang 30T bằng lực thử tổng 294,2 N dùng mũi thử bằng bi thép.

[image: image5.png]



Chỉ dẫn
	1 Chiều sâu vết lõm do lực sơ bộ Fo
	5 Bề mặt thử

	2 Chiều sâu vết lõm do lực thử chính F1
	6 Mặt chuẩn đo

	3 Sự đàn hồi trở lại ngay sau khi bỏ lực thử chính F1
	7 Vị trí mũi thử

	4 Chiều sâu vết lõm h
	


Hình 1 – Sơ đồ nguyên lý thử Rockwell
LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7 GỌI 1900 6162

_729545091.unknown

_763545569.unknown

_1114186758.unknown

_2024625395.unknown

